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[bookmark: heading_1]二〇二六年十一月
特别提醒
[bookmark: heading_2]1.投标（响应）文件打印、签字和盖章，然后将正本扫描成PDF（签字盖章齐全），电子版和纸质版响应文件同步递交。
        2.不接收电子签名、电子盖章的响应文件。
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[bookmark: heading_3]
第一章 询比采购公告
[bookmark: heading_4]1.采购条件和方法
[bookmark: heading_5]1.1 采购条件
苏州一〇〇医院AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务采购项目已具备采购条件，由本院自主组织开展询比采购活动，公开邀请合格供应商现场报名参与竞争。
[bookmark: heading_6]1.2 采购方法
线下公开询比，全程无线上系统、无网络报名通道。
[bookmark: heading_7]2.采购内容和范围
	包名称
	标的物名称
	数量
	计量单位

	苏州一〇〇医院AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务采购项目
	AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务
	1
	项


项目服务期：1年（按例付费模式）。
部署实施工期：合同签订后2周（14个自然日）内完成系统对接、部署、联调、培
训、上线验收。
服务地点：苏州市姑苏区乌鹊桥路53号苏州一〇〇医院放射科。
服务质量标准：详见本文件第五章采购需求。
年度服务最高限价：80000元（含税，按例付费模式，年度服务费上限80000元）。
[bookmark: heading_8][bookmark: _GoBack]3.供应商资格要求
[bookmark: heading_9]3.1 供应商资格要求
[bookmark: heading_10]（1）境内独立法人，具有有效的营业执照，具备独立承担民事责任的能力；
 （2）具备AI医学影像辅助诊断（肺结节、冠脉CTA）相关项目实施经验，提供2024 年1月至今的同类项目业绩证明（合同复印件加盖公章）； 
（3）所提供两套AI服务产品均具备第三类医疗器械注册证，具备成熟稳定技术；具 备完善的售后服务体系，能够提供及时的技术支持和维护服务，可满足2周内完成院内部署对接实施；
 （4）单位负责人为同一人、存在直接控股/管理关系的供应商不得同时参与本项目，供应商须主动出具关联关系声明； 
（5）信用中国官网无失信被执行人、重大税收违法失信主体，查询截图加盖公章； （6）国家企业信用信息公示系统无严重违法失信企业记录，查询截图加盖公章； （7）近三年经营活动无重大诉讼、仲裁及重大违法违规记录，出具专项承诺函； （8）本项目不接受联合体投标； （9）未被军队采购网列入军队采购失信名单； （10）未被中国融通集团纳入黑名单供应商，须提供对应查询截图并加盖公章；
3.2 供应商不得存在下列情形之一
（1）与其他响应供应商单位负责人为同一人；
（2）与其他响应供应商存在直接控股、管理关系；
（3）近三年存在行业主管部门处罚、停业、证照吊销、破产清算、被行业禁入等严
重不良情形。
[bookmark: heading_11]3.3 联合体要求
本次采购不接受联合体响应。
[bookmark: heading_12]4.采购文件的获取（官网直接下载）
[bookmark: heading_13]4.1 获取截止时间（同响应递交截止时间）
2026-11-11 14:30（北京时间，逾期不予受理）
[bookmark: heading_14]4.2 获取方式
仅支持医院官网（https://www.100hospital.cn/）直接下载、无邮箱发件、无线下通道。
[bookmark: heading_15]4.3 文件工本费
0元，领取后不予退换。
[bookmark: heading_16]4.4 联系方式
报名现场登记对接人手机号，所有通知仅通过电话、短信线下告知；
采购人对接：谈老师、王老师、张老师
联系电话：0512-80663523
[bookmark: heading_17]5.响应文件递交（仅线下现场提交可邮寄或直接）
[bookmark: heading_18]5.1 递交截止时间
2026-11-11  14:30（北京时间，逾期送达直接拒收）
[bookmark: heading_19]5.2 递交说明
本项目无线上上传，仅提交密封纸质响应文件（1正1副），电子文件（U盘）由授权代表本人现场、邮寄递交。
[bookmark: heading_20]5.3 线下递交地点
苏州市姑苏区乌鹊桥路53号，苏州一〇〇医院7号楼1楼招采办
[bookmark: heading_21]6.履约保证金要求
[bookmark: heading_22]无
7.公告发布媒介
本公告仅在苏州一〇〇医院院官网公告，外来网络转载信息全部无效。
[bookmark: heading_23]8.其他补充
8.1纸质签字盖章正本效力优先，U盘电子文件仅归档，二者不一致以纸质正本为准。
8.2异议受理渠道
        电子邮件：jgxmb02@ah‑inter.com
        联系电话：18655753030、18120153300
8.3监督投诉渠道
      上级部门投诉监督：
        电 话：028‑86576325
        邮 箱：rtylcaiguanban@126.com
        上级部门信访举报：
        电 话：028‑85373821
        邮 箱：rtyljjb@163.com
8.4本院投诉监督：
        电 话：0512‑80663512
[bookmark: heading_24]9.联系方式
采购人：苏州一〇〇医院
地 址：江苏省苏州市姑苏区乌鹊桥路53号
联系人：谈老师、王老师、张老师
电 话：0512‑80663523
邮 件：SZ100yyzcb@163.com
[bookmark: heading_25]
第二章 供应商须知
[bookmark: heading_26]供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	苏州一〇〇医院

	1.1.3
	采购代理机构
	无

	1.1.4
	项目名称
	AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务采购项目

	1.1.5
	项目编号
	SZ100‑FW‑2026008

	1.2.1
	资金来源
	医院自筹资金

	1.2.2
	资金落实
	已落实

	1.3.1
	询比范围
	AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断软件系统服务，PACS/影像系统接口对接、部署实施、培训、运维，按例付费模式，详见采购需求

	1.3.2
	服务期限
	服务期1年；实施工期：合同签订后2周（14个自然日）完成全部部署对接上线验收；年度服务费上限80000元

	1.3.3
	服务地点
	苏州一〇〇医院放射科

	1.3.4
	质量标准
	满足国家相关标准及医院采购需求，AI影像分析结果稳定可靠，满足阅片业务使用，按期完成部署上线，全部★号技术参数必须满足

	1.3.5
	付款方式
	按实际有效服务例数进行结算，详见合同模板

	1.4.1
	供应商资质
	详见第一章询比公告资格条款

	1.4.2
	联合体
	不接受

	1.4.3
	禁止串通情形
	多家供应商共用编制人员、同一经办人、项目联系人一致、文件高度雷同均直接否决响应

	1.9
	现场踏勘
	不统一组织，供应商可线下自行到院实地踏勘，提前电话预约

	1.10
	响应预备会
	不召开

	1.11.1
	分包转包
	完全禁止，成交后转包直接取消资格

	1.12.4
	偏差规则
	实施工期2周、服务期、年度最高限价8万元、本项目全部★号技术参数、故障响应时效等为实质性条款，不允许负偏差；次要商务、技术条款发生偏差必须填写纸质《商务技术偏差表》，未填写偏差表，视为完全响应采购文件全部条款；

	2.2.1
	文件澄清申请
	截止前3个工作日，纸质书面澄清材料线下递交招采办，不接收邮件、线上提问

	2.2.2
	澄清发放形式
	医院官网（https://www.100hospital.cn/）公告栏张贴书面澄清文件，供应商自行到院查看

	2.2.3
	澄清确认
	供应商线下书面签字确认收悉澄清文件

	3.2.1
	计税要求
	一般计税，开具增值税纸质专用发票，税率按国家现行规定

	3.2.4
	最高限价
	年度含税服务费上限80000元（按例付费，全年结算总额不得突破），报价超出限价直接否决响应

	3.2.5
	报价包含
	接口开发对接、部署实施、技术升级、运维、人员、培训、税费、风险、台账全部费用，合同期按例单价固定不调价

	3.3.1
	响应有效期
	180日历天（自线下递交截止当日起算）

	3.4.1
	响应保证金
	不收取

	3.6.1
	备选方案
	不允许提交任何备选报价、备选服务方案

	3.7.3B
	纸质文件份数
	正本1份、副本1份，U盘电子档、无线上文件

	3.7.3B
	盖章要求
	所有资质复印件每页加盖鲜章，全部页面手签，严禁电子签章、线上盖章

	4.1.2
	封套标注
	纸质密封袋手写：项目名称、项目编号、供应商全称、授权人或法人签名，联系电话，“2026.09.22 14:30前不得启封”

	4.2.1
	递交截止时间
	2026-11-11  14:30，仅线下现场提交

	4.2.2(A)
	递交地点
	7号楼1楼招采办，邮寄或现场递交、无上传

	4.2.3
	文件退还
	所有纸质响应文件递交后不予退还

	5.1
	开标开启
	线下现场统一拆封纸质文件，无线上开标

	6.1.1
	评审委员会
	3人及以上单数，技术、经济专家占比不少于三分之二，全程线下纸质评审

	6.3.2
	候选人数量
	最多推荐3名排序成交候选人

	6.4
	代理服务费
	无

	7.4
	评委定标授权
	授权，采购人线下确定成交单位

	7.5
	成交公示
	医院官网（https://www.100hospital.cn/）公告栏张贴公示，公示不少于1个工作日

	7.6.1
	履约保证金
	无

	9
	线上电子采购
	不采用，全流程线下纸质操作

	10
	补充说明
	1.本项目依据院呈批件《关于申请购买AI肺结节筛查与冠脉CTA诊断服务的请示》审批意见启动采购；
2.本项目采用按例付费模式，含税年度服务费最高限价80000元；合同签订后2周（14自然日）完成全部部署、对接、培训上线；项目所有★号技术参数为实质性要求，不允许负偏离；
3.所有澄清、修改仅医院官网（https://www.100hospital.cn/）公告，供应商须自行到官网查看，未获知后果自行承担；
4.供应商信息变更必须线下书面递交变更申请；
5.文件冲突解释优先级：询比公告>供应商须知>评审办法>合同>响应格式；响应文件不得与询比文件实质性条款相抵触，响应文件如与询比文件存在冲突，以询比文件为准；同文件后文效力优先，歧义由招采办线下书面解释。


注：前附表条款与正文冲突，以本前附表线下采购约定为准。
[bookmark: heading_27]
1.总则
1.1采购概况
依据《政府采购法》《民法典》，医院自主线下询比，本项目经院各级领导全部审批
同意。遴选服务商；本项目含税年度服务费最高限价80000元，全程无线上报名、线上递
交、线上评审操作。
1.2资金
自筹资金，资金已落实，按例线下对公结算。
1.3采购范围、服务期、地点、质量
1.3.1 采购范围：AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断软件系统服务，PACS/影像系统接口开发对接、部署实施、联调、人员培训、技术运维、版本升级服务；
1.3.2 服务期1年；实施工期：合同签订后14个自然日（2周）完成全部部署上线验收；
1.3.3 服务地点放射科；
1.3.4 所有服务考核、台账、对接全部线下纸质办理，重点考核部署工期、AI识别准确率、系统稳定性、★技术参数满足情况、问题响应时效；年度结算总费用不得高于80000元；
1.3.5 付款规则详见线下合同模板。
1.4供应商资格
本项目不接受联合体，关联单位不得同时报名。
1.5费用
供应商线下制作纸质文件、至现场递交、或邮寄递交、踏勘产生全部费用自行承担。
1.6保密
所有纸质采购、响应材料商业信息严格保密，严禁拍照、线上转发外传。
1.7语言、计量
全部中文纸质文件，采用国家法定计量单位。
1.9踏勘、1.10预备会
无统一组织，无线上线下会议。
1.11分包转包
全程禁止分包、转包，线下履约巡查发现直接解除合同。
1.12响应偏差
2周实施工期、服务年限、年度最高限价80000元、全部★号技术参数、故障响应时
效等实质性条款不允许负偏差，所有偏差必须线下填写纸质商务技术偏差表，未填写视为
完全响应全部条款。
[bookmark: heading_28]2.询比文件（仅官网下载版）
2.1文件组成
纸质询比公告、纸质供应商须知、纸质评审办法、纸质合同、纸质采购需求、纸质响
应格式；澄清、修改纸质文件同属采购文件。
2.2澄清流程
供应商截止前3个工作日线下递交书面提问，招采办统一医院官网发布澄清
（https://www.100hospital.cn/），24小时内供应商现场签字确认收悉；澄清发布不足3日
自动顺延线下递交截止时间。
2.3文件修改
医院官网（https://www.100hospital.cn/）修改文件，供应商现场确认接收，时间不足
3日顺延递交截止。
2.4文件异议
对采购文件有异议，须响应递交截止前3个工作日线下递交书面异议材料；招采办3
个工作日内线下书面答复，答复期间暂停线下采购流程。
[bookmark: heading_29]3.响应文件（纸质，电子文件）
3.1文件组成
严格按照第六章纸质格式编制，仅纸质正本1、副本1，U盘1、无线上附件；评审澄
清仅出具纸质书面文件。
3.2报价规则
全部含税线下报价，须报冠脉CTA、肺结节两类服务单例含税单价；年度全部例数结
算总费用不得突破80000元；分项总价不一致以分项为准修正，缺漏项视为包含在总价
内；仅允许唯一报价，不接受多方案报价。
3.3响应有效期180天
有效期内线下撤回纸质文件，供应商承担全部违约责任；采购人如需延期，线下书面
通知供应商签字确认。
3.4响应保证金
本项目不收取。
3.5资格材料
全套资质、两类AI产品医疗器械注册证、第三方测试报告、文献证明材料、信用截
图、业绩合同均纸质打印盖章。
3.6备选方案
禁止提交任何备选报价、服务方案。
3.7编制要求
纸质文件一正一副，全部页面手写签字加盖鲜章，涂改处签字盖章；U盘电子扫描件
1，仅密封纸质袋递交。
[bookmark: heading_30]4.线下响应递交
4.1密封标记
        纸质正本、副本分开或统一密封，电子件单独，封口加盖公章，封面完整标注项目信息，未密封现场拒收。
4.2递交规则
仅授权代表本人线下现场或邮寄递交，邮箱传输一律无效；截止时间后到达直接拒
收，递交文件不予退还。
4.3修改、撤回
截止时间前线下递交书面修改/撤回申请，修改纸质文件单独密封标注“修改件”。
[bookmark: heading_31]5.线下文件开启
5.1 递交截止当场线下统一拆封全部纸质密封文件，无线上开标；
5.2 流程：宣读纪律、介绍线下评审人员、所有到场供应商代表纸质签字确认开标记录；
5.3 现场异议当场线下书面提出，招采办现场处置答复。
[bookmark: heading_32]6.线下评审
6.1评审委员会
3人及以上单数线下评审小组，专家占比≥2/3；存在利害关系当场线下回避，更换后重新纸质评审。
6.2评审原则
线下纸质评审，公平、公正、择优打分，重点考核AI产品技术能力（★参数全部满
足）、部署实施方案（满足2周工期）、影像识别性能、服务商现场响应速度，年度总费
用上限80000元。
6.3评审流程
先线下纸质初审（重点核查全部★号技术参数证明材料、商务技术偏差表），初审合
格方可进入线下打分；评审完成出具纸质评审报告，线下推荐排序候选人。
6.4代理服务费
无。
[bookmark: heading_33]
第三章 评审办法
[bookmark: heading_34]1. 评审方法
（1）本次评审采用综合评分法。评审小组对所有响应文件进行初步评审，初步评审通过的供应商为有效供应商。供应商最终得分最高的为候选成交供应商。如果报价相同，则采用抽签的方式或由评审小组确定候选成交供应商顺序。
[bookmark: heading_35]2.1初步评审标准
	资格性审查项
	审查内容

	1
	供应商须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人。

	2
	业绩要求：供应商近年（合同签订日期自2024年1月1日至响应截止时间）具有至少1项肺结节或冠脉CTA医学AI辅助诊断同类项目业绩。提供相关证明：合同首末页、内容页、签字盖章页；

	3
	供应商近三年在经营活动中没有重大诉讼及仲裁案件和重大违法记录。

	4
	供应商在参与本次采购活动前，未被“信用中国”网站和“军队采购网”列入失信被执行人和税收违法黑名单

	5
	未被中国融通集团纳入黑名单供应商

	6
	冠脉CTA辅助诊断系统、肺结节人工智能辅助诊断系统均具备对应的第三类医疗器械注册证，全部★号技术参数对应的证明文件齐全有效



	符合性审查项
	审查内容

	1
	响应文件签署、盖章齐全完整，满足询比文件要求。

	2
	单例报价合理，年度预估总报价不超过最高限价80000元。

	3
	响应文件完全响应实质性条款，承诺合同签订后2周（14自然日）完成全部部署对接上线验收；全部★号技术参数无负偏离，提供对应证明材料，按要求提交商务技术偏差表、技术规格响应表。

	4
	响应文件有效期满足要求。

	5
	供应商已递交纸质响应文件。

	6
	响应文件全部满足询比文件的实质性（★条款）要求。


说明：评审小组对响应文件逐一进行审查。全部符合要求的审查结论为“合格”；资格性及符合性审查有一项内容不合格，其响应将被否决。此表所列审查事项如与询比文件不符或未尽事宜，以询比文件为准。
[bookmark: heading_36]2.2评分表
	评分项目
	评分因素
	评分标准
	得分

	响应报价（45分）
	响应报价
	以所有有效供应商年度预估总报价的平均价为基准价。
报价等于评审基准价时，得45分；
报价每低于评审基准价1个百分点，扣0.5分；
报价每高于评审基准价1个百分点，扣1分。
	45

	商务部分（29分）
	类似项目业绩
	1.2024‑01‑01至今医学影像AI（肺结节/冠脉CTA）项目业绩，每提供1个得3分，满分15分；
2.医院放射科同类AI落地业绩，每1个得1分，满分5分。
备注：提供加盖双方印章的合同复印件，时间以合同签订时间为准。
	20

	
	项目团队
	项目实施运维团队人员配置评审：项目团队人员不少于3人即满足基础门槛；
1.在基础3人之外新增、同时具备2年以上医学AI项目相关工作经验且可提供本单位社保缴纳证明的人员，每人计3分，本项最高9分；
2.人员不满足经验、社保任一条件均不予加分，新增达标人员3人及以上按满分计。
	9

	技术部分（26分）
	技术及服务方案
	评审要点：对项目理解、2周工期的部署实施保障方案、PACS接口对接方案、本项目全部技术参数响应情况、质量保障、算法性能保障、进度管控、人员培训、售后服务、数据安全保密措施。好(15‑20）分；较好(10‑15）分；一般(3‑10）分，较差(0‑3）。
	20

	
	其他资料和建议
	有利于放射科AI业务开展的增值服务、优化建议合理性针对性；优得(5-6）分；较好(3-4）分；一般(1-2）分，未提供0分。
	6


备注：供应商得分=以上评分内容的总分（全体评审委员会成员打分的算术平均值，小数点后第三位四舍五入）
3.1评审小组依据询比的要求对响应文件进行资格性、符合性审查。
3.1.1 供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其响应：
响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应，包括不接受2周实施工期要求、★技术参数存在负偏离、未提交商务技术偏差表，或者对询比文件的偏差超出询比文件规定的偏差范围；
有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.2 报价有算术错误的，评审小组按以下原则对供应商报价进行修正：
报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，当单价小数点有明显的错位时，以总价为准并修正其单价；
        供应商不同意修正的，评审小组应当否决其响应。
[bookmark: heading_37]3.2详细评审
3.2.1 评审小组对所有供应商进行初步评审，初步评审通过的供应商为有效供应商。评审小组对有效供应商按照询比文件的评分标准进行综合打分。
3.2.2 评审小组根据供应商得分从高到低依次推荐候选成交供应商。
3.2.3 评审小组遵循客观、公正、审慎的原则，按照询比文件规定的评审办法对响应文件采用相同程序和标准独立进行评定。
3.2.4 在评审过程中,评审小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的,可以要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。若该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组可以认定该供应商以低于成本报价竞争,并否决其响应。
[bookmark: heading_38]3.3响应文件的澄清
3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清确认。澄清确认应以书面方式进行。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清确认不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
3.3.3 评审小组对供应商提交的澄清确认有疑问的，可以要求供应商进一步澄清确认，直至满足评审小组的要求。
[bookmark: heading_39]3.4评审结果
3.4.1 评审小组按照询比文件规定推荐候选成交供应商，并标明排序。
3.4.2 评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审过程中如遇特殊情况，由评审小组按照少数服从多数原则确定。
[bookmark: heading_40]
第四章 合同条款及格式
（合同仅供参考，最终以实际签订的为准）
[bookmark: heading_41]
服务合同

合同编号：
甲 方：苏州一〇〇医院
统一社会信用代码：12100000MB0873231N
地 址：苏州市姑苏区乌鹊桥路 53 号
联 系 人：王老师
电 话：0512-80663523
邮 箱：SZ100yyzcb@163.com

乙 方：
统一社会信用代码：
地 址：
联 系 人：
电 话：
邮 箱：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲方、乙方（合称 “双方”）就甲方向乙方采购AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务事宜，经平等协商达成一致，订立本合同。
[bookmark: heading_42]一、定义
（一）“合同”指本合同正文及全部附件。
（二）“服务”指乙方按照本合同约定，为甲方提供冠脉CTA辅助诊断、AI肺结节筛
查、PACS/影像系统接口对接、部署实施、联调、培训、技术运维、版本升级等全部配套服务。
        （三）“合同价款”：本项目为按例付费模式，以实际完成有效分析例数 × 单例含税单价结算；本合同服务年度内，全部结算总金额最高不超过人民币80000元。价款包含人工、交通、保险、管理、税费、接口开发、部署实施、培训、系统升级等所有包干费用，甲方无需额外支付任何费用。
        （四）本合同所称“日、天”均为自然日历日。
[bookmark: heading_43]二、合同文件组成及效力优先级
[bookmark: heading_44]（一）若各文件条款内容存在冲突，应当以本项目询比文件约定的效力优先级为准，询比文件效力高于本合同及乙方响应文件；
（二）组成合同的文件包括：询比文件、乙方响应文件、本合同正文及附件； 
（三）上述文件为本合同不可分割的组成部分，具备同等法律效力，与询比文件实质性要求相抵触的内容无效。
三、合同标的、价款、服务期限、质量、验收
[bookmark: heading_45]（一）服务内容
1.乙方为甲方提供冠脉CTA辅助诊断系统、肺结节人工智能辅助诊断系统服务，具体技术参数执行本采购需求全部条款；具体服务明细、标准、范围详见双方签字盖章确认的报价清单（可作为合同附件）。
	序号
	服务项目
	单位
	服务周期
	含税单价（元）
	税率
	备注

	1
	冠脉CTA辅助诊断AI分析服务
	例
	1年
	
	
	

	2
	AI肺结节筛查分析服务
	例
	1年
	
	
	


2.本合同全部报价为含税包干单价，包含增值税、附加税、企业所得税、印花税等全部税费，甲方不承担任何额外税费支出。
        3.无论市场行情、行业政策、税费政策发生调整，乙方不得单方面上调单例服务单价；
        4.服务履行过程中产生的平台费用、罚金、退费、垫付类成本，均由乙方自行承担。
[bookmark: heading_46]（二）服务期限、实施工期
[bookmark: heading_47]1.部署实施工期：合同签订生效后，乙方必须在 14 个自然日（2 周）内完成接口开发对接、系统部署、联调测试、操作培训、上线试运行并完成实施阶段验收。因乙方原因造成工期逾期，每逾期一日，按预估年度合同总金额 0.5% 计收违约金，逾期超过 7 日甲方有权单方解除合同；本合同无履约保证金，合同解除后甲方仍有权向乙方追索违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应当继续赔偿甲方全部实际损失（含甲方维权产生的律师费、诉讼费、保全费等相关费用）。
        2.技术服务周期：自实施验收合格之日起1年，按例付费。
        3.年度结算上限：服务周期内，累计结算总金额最高为人民币80000元，达到该金额，本合同自动终止。
        4.终止情形：乙方 AI 系统不能满足采购需求★号技术参数、考核不合格、数据泄露、服务重大违规任一情形，甲方有权单方终止本合同，且无需向乙方支付任何违约金及剩余服务费；本合同无履约保证金设置，合同终止不影响甲方追究乙方违约责任，违约金、损失赔偿金不足以覆盖甲方实际损失的，乙方还应赔偿甲方由此产生的全部损失，包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等维权相关费用。
（三）质量标准
1.乙方两套AI服务产品均具备合法有效的第三类医疗器械相关资质；全部功能必须完全满足本采购需求全部技术参数（含全部★实质性条款）；全部服务须严格遵守国家现行法律法规、医疗数据安全、影像AI行业规范及甲方内部管理制度；
        2.系统须完成与甲方放射科PACS/影像系统对接，保障数据流转、调用正常；
        3.数据安全标准、记录留存要求，由双方根据实际服务类型另行书面约定。
[bookmark: heading_48]（四）检验验收
（1）实施阶段验收：2周工期到期完成部署上线后开展实施验收；逐项核对全部技术参数，★项必须全部达标；
        （2）服务期按月核对有效分析例数；阶段性/整体完成后，乙方须向甲方提交书面服务统计及验收申请，由甲方组织验收，验收标准以双方确认的采购需求文件为准。
[bookmark: heading_49]（五）价款说明
本项目成交价为含税人民币单例单价，年度结算总额不超过80000元。
[bookmark: heading_50]四、售后服务
（一）乙方设立 7×24 小时服务联络渠道，固定电话：，手机：，电子邮箱：____，保证按合同约定响应时限处理甲方全部需求。
        （二）乙方经办人员、联系方式发生变更的，须提前 10 日向甲方出具书面变更通知。
        （三）故障响应：接到故障报修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场处理；服务期内免费提供算法迭代、版本升级服务。
[bookmark: heading_51]五、合同价款支付
（一）结算方式：双方所有款项均以人民币对公转账结算。
（二）付款节点：按月核对实际有效例数，乙方开具足额合规增值税专用发票后，甲
方30个工作日内完成对应款项支付；全年累计支付总额不突破80000元上限。
  （三）乙方须向甲方开具真实、合法、信息完整的增值税专用发票，发票税率须与报
价保持一致；若发票存在虚假、不合规情形，甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。
（四）乙方账户信息：
开户名称：
税 号：
开户银行：
账 号：
（五）甲方开票信息：
开户名称：苏州一〇〇医院
税 号：12100000MB0873231N
开户银行：中国银行股份有限公司苏州三元支行
账 号：537878369913
（六）合同履行期内，国家税费政策调整的，全部成本变动由乙方自行承担，不得以此为由要求甲方增加费用或补偿。
[bookmark: heading_52]六、违约责任
通用违约规则：任何一方未按约定履行合同义务，守约方有权要求违约方继续履约、采取补救措施并赔偿全部实际损失；同时违约方还应承担维权产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全费、保全担保费等全部直接、间接支出。
1.甲方违约责任
（1）合同生效后，甲方无正当理由单方解除合同的，须向乙方支付合同预估总价款
5%的违约金；违约金不足以弥补乙方实际损失的，乙方有权追偿差额。
2.乙方违约责任
（1）乙方AI服务质量、功能、技术参数（含★条款）、分析准确率、系统稳定性不
符合约定标准，影响放射科阅片工作的，甲方有权单方解除合同，乙方须支付预估合同总
价款 30% 的违约金，甲方可直接在应付服务费中抵扣；违约金不足以弥补损失的，甲方有
权继续追偿。
（2）乙方未按 2 周实施工期完成部署上线，按本合同第三条约定计取逾期违约金；未
按约定故障响应时限履约、发生医疗数据泄露，视为严重违约，甲方可单方解除合同，甲
方有权追索违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应当赔偿甲方由此产生的全
部损失（包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等维权相关费
用）。
3.不可抗力
（1）因不可抗力无法履行合同的，根据影响程度部分或全部免除责任；一方迟延履约
后发生不可抗力的，不得免责。
（2）遭遇不可抗力一方须第一时间书面通知对方，并在合理期限内提供有效证明，减
[bookmark: heading_53]少双方损失扩大。
七、合同解除与转让
1.合同解除
存在下列情形之一，守约方可单方解除合同：
1 不可抗力导致合同目的完全无法实现；
② 对方严重违约，致使合同无法正常履行。
解除合同须向对方送达书面解除通知，通知到达对方之日合同解除。
2.合同转让
[bookmark: heading_54]本合同项下乙方权利、义务不得全部或部分转让给第三方。
八、履约保证金
[bookmark: heading_55]无。
九、合同生效
本合同正文及附件经甲乙双方签字盖章后一并生效，附件与本合同具备同等法律效力。
[bookmark: heading_56]十、合同附件
附件 1：《保密承诺函》
附件 2：报价清单
附件3：技术规格响应表
[bookmark: heading_57]十一、争议解决
双方合作产生分歧优先友好协商；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: heading_58]十二、附则
合同份数：本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
未尽事宜：按照《中华人民共和国民法典》及政府采购相关法律法规执行，双方可另
行签订书面补充协议。

甲方（公章）：

法定代表人/授权委托人：

日期： 年 月 _日


乙方（公章）：

法定代表人 / 授权委托人（签字）：

日期： 年 月 _日
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附件1 保密承诺函

致：苏州一〇〇医院
我方参与贵院组织的AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务采购项目，知悉全部保密
法律义务，现作出如下承诺：
1.严格遵守国家保密、医疗数据安全法律法规，全面履行全程保密义务；
2.不以任何形式泄露、传播本项目合作资料、甲方内部运营信息、患者影像、隐私数
据；
3.不私自记录、复制、外传涉密医疗数据资料，所有涉密资料专人保管、规范存储；
4.未经甲方书面审批，不得在网络、媒体发布与本项目相关涉密内容；
5.保密义务不因合同到期、解除、终止而失效，永久存续；
6.若我方违反上述承诺，自愿承担全部民事、行政及刑事责任，赔偿甲方全部损失，
并接受甲方相关处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人/委托代理人（签字）：
日期： 年 月 日
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第五章 采购需求
[bookmark: heading_61]一、采购立项背景
依据院呈批件《关于申请购买AI肺结节筛查与冠脉CTA诊断服务的请示》（医学工程科，2025‑10‑13，院领导审批完成2025‑10‑14）。
        为提升我院肺部疾病早期筛查与冠脉CTA诊断水平，解决目前放射科人工阅片工作强度大、微小结节易漏诊、冠脉阅片工作量大等业务痛点。放射科申请引入集肺结节筛查与冠脉CTA分析于一体的AI辅助诊断服务。
        本项目采用按例付费模式采购软件系统服务；年度含税预算最高限价80000元；合同签订后2周（14个自然日）完成接口对接、部署、联调、培训、上线验收。本项目已经院领导审批，具备采购条件。
[bookmark: heading_62]二、项目整体需求
1.项目名称：苏州一〇〇医院AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务采购项目
2.建设地点：苏州市姑苏区乌鹊桥路53号苏州一〇〇医院放射科
3.建设目标：引入一体化AI辅助诊断服务，同时完成肺部CT影像与冠脉CTA数据自
动分析；实现肺结节快速识别、定位、定量评估及智能随访对比；对冠状动脉进行自动斑块识别、定性、定量及血管狭窄程度评估，减轻放射科医师阅片压力，降低病灶漏诊风险。
        4.项目预算：本项目年度含税服务费最高限价80000元，按例付费，全年结算总额不得超过限价。
        5.实施工期：合同签订生效后14个自然日（2周）内完成全部接口开发对接、系统部署、联调测试、操作培训、上线及实施验收。
        6.技术服务周期：实施验收合格之日起1年。
        7.实质性说明：本章节中带★标记条款为实质性要求，不允许负偏离，响应文件须提供对应注册证、第三方检测报告、已发表文献、检测机构证明等佐证材料复印件并加盖供应商公章；供应商须提交《技术规格响应表》、《商务技术偏差表》逐条应答。
[bookmark: heading_63]三、详细技术参数
[bookmark: heading_64]（一）冠脉CTA辅助诊断系统
	序号
	参数内容

	1
	产品资质与性能要求

	★1.1
	冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件具备国家药品监督管理局颁发的第三类医疗器械注册证。提供注册证复印件并加盖公章。

	★1.2
	具备冠脉CTA功能MDR CE认证，并提供官方机构认证证明材料。

	★1.3
	具备冠脉CTA FDA认证，提供官方机构认证证明材料

	★1.4
	以冠状动脉为单位，AI诊断敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值和准确率均＞90%，提供已发表文章证明。

	★1.5
	本项预留序号，无参数要求

	★1.6
	所投产品具备修复冠脉CTA运动伪影功能，可显著提高图像质量和诊断准确性，提供已发表文章证明。

	★1.7
	所投产品具备冠脉CTA功能模块，对于急诊场景下心率过快等特殊患者可实现快速高准确性的后处理和诊断结果，需经过临床验证，提供已发表文章证明。

	★1.8
	AI算法对于冠状动脉血管命名的准确率>92%，提供已发表的文章证明。

	2
	影像传输与显示

	2.1
	具备通过DICOM3.0通讯协议与院内各影像设备进行对接

	2.2
	具备通过DICOM3.0通讯协议主动拉取、被动接受影像数据

	2.3
	具备通过DICOM3.0通讯协议将产品图像结果推送到院内系统、通过打印机打印产品排版后胶片

	2.4
	具备账号角色配置功能，根据工作流程中不同用户需求配置对应权限

	2.5
	支持小插件自动或手动输出两种方式识别病历号

	2.6
	具备RIS‑AI终端智能调阅软件，支持两种方式获取RIS系统患者编号，调阅对应病例影像

	2.7
	具备影像列表显示功能（病例编号、病人信息、影像信息、影像状态、诊断结果、操作记录等）

	2.8
	具备影像列表五种基础操作功能（查询、搜索、筛选、删除、重跑）

	2.9
	具备紧急病例优先计算调度引擎，可实时调整病例计算顺序，适应不同临床场景

	2.10
	具备计算管理功能，可对病例计算状态进行启停

	2.11
	具备多期像序列展示功能，自动将多期像序列合并序列展示，提示不同序列图像质量评分并给出1～5分值，自动默认推荐图像质量最优序列

	2.12
	具备影像狭窄程度显示功能，自动对严重程度分类展示，提示用户此病例检测结果（成功或失败）

	3
	影像浏览及阅片

	3.1
	提供影像小助手：ROI测量及标记工具、隐藏/显示DICOM meta信息、
快速调窗工具、自定义窗宽窗位配置、缩放和移动工具、实时CT值测量

	3.2
	具备可交互3D半透明心肌和冠脉树模型，支持半透明心肌显示和隐藏，帮助观察血管走形及命名信息

	3.3
	具备4种及以上VR体渲染风格，支持按照医院习惯配置不同渲染风格

	4
	影像后处理

	4.1
	具备国际标准SCCT 血管分段智能命名规则引擎

	4.2
	具备VR体渲染模块

	★4.3
	冠脉CTA 图像处理和传统的冠状动脉CT血管造影图像处理相比，可以显著提高工作流程效率，并且支持诊断阻塞性 CAD 和心血管事件风险分层。提供已发表文章证明。

	5
	冠脉CTA辅助诊断功能

	★5.1
	具备冠脉优势型智能分析功能（右优势型、左优势型和平衡型冠脉解剖特征），用户可自定义修改结果，支持高位起源的自动检出

	5.2
	具备左右冠起源智能分析（左冠和右冠起源方位、起源位置），用户可自定义起源结果

	5.3
	具备心肌桥检出功能：输出肌桥厚度值和壁冠状动脉长度值，并在报告中提示，支持用户修改检出结果

	5.4
	具备支架检出功能：智能检出支架及支架长度值，并在报告中提示，支持用户修改检出结果

	5.5
	具备斑块分类功能（钙化斑块、非钙化斑块、混合斑块）

	5.6
	具备分段最狭窄处定位功能，检出显示各个分段管腔最狭窄处

	5.7
	具备桥血管的狭窄检出能力，检出显示桥血管管腔最狭窄处

	5.8
	具备心肌桥狭窄识别功能，根据分辨管腔走形和心肌桥形态特征，区分非钙化斑块和心肌桥造成的狭窄

	5.9
	具备闭塞段（CTO）检出功能

	5.10
	具备斑块狭窄率计算功能，根据对管腔走形和不同分类斑块形态特征的分辨以及周围组织CT值分析，精确计算斑块造成的狭窄率

	5.11
	具备两种不同方式的狭窄程度分级方法（六分级（六分法）、五分级（五分法）），同时可配置百分比模式或非百分比模式

	5.12
	具备最狭窄处定位标记功能，自动识别分段内最狭窄处后以标签形式将坐标可视化

	5.13
	具备管腔剖面分割可视化（拉直序列）模块：自动展示血管开口至末梢管腔分割结果，医生可以通过管腔的分割结果，看到除去斑块后管腔最狭窄处的情况

	5.14
	具备血管分析视图，可自定义血管分析：支持自定义近心端/远心端进行人工狭窄分析、自定义面积法/直径法进行狭窄率计算、基于探针图像进行管腔轮廓浏览及编辑，狭窄曲线可切换显示面积曲线和直径曲线

	5.15
	具备球面分析视图，包括三维的球图和二维的球面展开图

	5.16
	具备独立的斑块分析视图，包含并支持VR图、CPR图、探针图、轴位图、侧边栏的同步联动

	5.17
	具备基于CPR和探针影像展示所有斑块和冠脉管腔的精细分割结果，并支持结果的隐藏和显示

	5.18
	具备自动识别所有斑块的类型、位置、长度、体积、最小管腔面积和最狭窄程度以及不同成分的体积和占比

	★5.18.1
	对斑块分类的总体敏感性、特异性、准确性≥90%。提供已发表文章证明。

	5.19
	具备一键智能报告功能，自动生成符合用户日常报告书写习惯的文本报告和结构化表格报告，支持任意复制，支持一键归档和打印

	5.20
	具备冠脉图文报告，具备三维重建能力的图文报告，支持编辑和保存

	5.21
	智能CAD‑RADS评分

	5.22
	根据国际SCCT指南，自动生成结构化报告

	5.23
	根据检出与诊断结果自动生成文本报告，支持复制、归档和打印

	5.24
	根据检出与诊断结果自动生成表格报告，支持复制、归档和打印

	5.25
	具备智能选片与胶片打印功能


说明：本章节标记为实质性★条款，响应文件必须提供对应证明材料，不允许负偏离。
[bookmark: heading_65]（二）肺结节人工智能辅助诊断系统
	序号
	参数内容

	1
	产品资质与性能要求

	1.1
	具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“肺结节CT图像辅助检测”字样，需提供证书复印件并加盖公章。

	★1.2
	以病例为单位，对于≥4mm的所有肺结节，检出灵敏度≥95%，检出特异性≥95%。（需提供第三方机构测试报告或文献证明）

	★1.3
	为满足基层筛查需要，肺结节CT辅助检测软件工具栏，在windows XP 操作系统上的打开时间小于2.5秒；病例影像在windows XP 操作系统上的打开时间小于3秒，在windows 7与 windows 11操作系统上的打开时间均小于1秒。需提供第三方机构测试报告或文献证明

	★1.4
	对于6mm以上的结节识别准确率≥99%，提供已发表文章证明。

	★1.5
	在肺结节水平的检测准确性、精确度≥98%，提供已发表的文章证明。

	★1.6
	对实性结节、非实性结节和部分实性结节三种类型进行区分的准确性均≥97.7%，提供已发表的文章证明。

	★1.7
	肺结节支持对 1024 矩阵扫描胸部 CT 图像进行自动识别、病灶检出，提供证明材料。

	2
	影像阅片

	2.1
	具备双窗纵隔窗对比功能，可快捷配置自定义窗与纵隔序列或者纵隔窗对比

	2.2
	一键VR重建功能

	2.2.1
	具备动态全肺VR图像功能，显示结节在肺叶内的相对位置

	2.2.2
	VR视图下可任意选择显示/隐藏的肺叶及支气管，支持360度旋转，支持VR图像缩放、移动

	3
	肺结节靶重建功能

	3.1
	提供肺结节靶重建功能，包括灰白渲染、3D MIP、亮色渲染三种渲染模式，并且可任意角度旋转，并支持鼠标右键快捷调节窗宽窗位，实现靶重建图像渲染效果的调整

	3.2
	提供局部、标准、扩大三种显示模式，图像可一键添加至靶重建报告中

	3.3
	自动生成肺结节靶重建图文报告。图文报告内容必须包括：肺结节病灶横断位图、失状位图、冠状位图、肺结节病灶三维靶重建图（并可360°任意旋转选择最佳角度在图文报告中显示）图文报告内容必须包括表格式肺结节结构化信息：包括肺结节病灶位置、长短径、体积、平均CT值、lung‑rads评分、及随访建议

	4
	病灶检出分析功能

	4.1
	自动识别肺结节，并标记可疑结节对应的图像层面在整体图像中的位置

	4.2
	自动将肺结节所有检出信息以列表形式展现在界面，包括长短径、体积、最大CT值、结节定位、结节分类和结节性质

	4.3
	支持标记结节，使用标记工具在原图中标记结节，病灶列表to同步显示，支持删除结节标记，默认键盘Delete键，可删除选中的结节标记

	4.4
	具备结节实性分析功能，提供结节CT值的分布条形图、结节轮廓图、结节实性成分轮廓图，支持手动调整实性阈值查看条形图和轮廓图变化情况

	4.5
	提供≥90项组学参数计算结果供临床应用及研究参考、使用

	4.6
	结节排序功能，支持按照结节长径、结节类型、层面顺序、良恶性排序功能，并支持用户级别的个性化

	4.7
	结节筛选功能，支持按照结节长径、结节类型、良恶性对结节进行筛选，并可多条件组合筛选

	4.8
	支持显示或隐藏微小结节，可在产品浏览页面自定义微小结节的尺寸，并支持用户级别的个性化

	4.9
	提供每个结节的肺癌预测模型，支持修改患者年龄、吸烟史、恶性肿瘤史、直径、毛刺征等基本信息，自动计算临床恶性概率

	4.10
	支持结节按照厘米、毫米、毫米保留一位小数点3种结节尺寸显示方式。

	5
	胸部软组织病灶检出功能

	5.1
	支持软组织检出，并支持一键生成报告

	5.2
	支持配置软组织的测量单位，测量单位按照厘米、毫米显示

	5.3
	支持配置软组织的肿大的临界值

	5.4
	支持配置软组织的层厚显示，默认显示薄层，或者配置显示映射的厚层层面

	6
	一键报告功能

	6.1
	可在产品浏览页面配置结构化报告模版，包括病灶位置、大小、密度等内容，可配置项不少于18种

	6.2
	报告结论模版支持：序列号配置、序列与层面区分显示配置、结节尺寸描述配置、全胸报告的文本模板。

	6.3
	支持5种以上报告的生成，并支持回传pacs系统

	6.4
	支持通过管理配置设置不同随访指南进行随访指导，提供不少于6种随访指南，支持精简版或完整版两种不同版本配置的随访指南

	6.5
	具备图文报告功能，根据用户所选的病灶，将影像所见、随访指南等内容自动输出到报告，且支持修改、打印、下载

	7
	具备数据回传功能

	7.1
	支持关键序列回传医院PACS系统，系统可将包含病灶标记的图像生成一个DICOM序列，同时回传至医院PACS系统，并支持打印

	7.2
	支持配置回传节点和回传图像内容并在传输队列中进行查看推送任务

	8
	结节随访功能

	8.1
	前后片开启，系统自动识别同一患者的多次检查，支持同时查看2次检查影像、病灶列表，可手动切换前后片

	8.2
	前后片开启，系统自动配准同一结节，联动切片，自动显示对比结果（结节性质、长径、体积、长径变化、体积变化、整体变化、体积倍增时间）

	8.3
	前后片开启，系统自动识别同一结节特征分析，可同时查看前后片CT平均值、CT中位数、CT标准差、最大层面积、3D长径、胸膜距离等

	9
	支持胶片打印功能

	9.1
	提供窗口布局工具，支持20x20自定义视图切换

	9.2
	支持只打印从肺尖到肺底的胸部图像，支持打印非默认计算的序列

	9.3
	支持对默认计算的序列和非默认计算的序列，利用范围工具修改层厚、序列层面数、后，并且支持选择轴冠矢位序列，进行推送和打印

	9.4
	支持MPR的图像7种倍数的放大：包含原始尺寸、1.5、2、3、4、6、8

	10
	支持图像推送功能

	10.1
	支持对默认计算的序列和非默认计算的序列，利用范围工具修改层厚、序列层面数、后，并且支持选择轴冠矢位序列，进行推送和打印

	10.2
	支持个性化配置推送图像的信息，可配置项包含：病灶框、结节序号、结节性质、结节位置、平均CT值、结节层面(薄层)、结节大小、最大CT值、最小CT值、危险度

	11
	支持保存窗口布局，记忆日常应用布局习惯

	12
	支持全肺分析，自动输出肺叶占比、最大/最小/平均CT值、标准差及半峰全宽，自动输出密度波形图

	13
	支持数据的收藏，并且可以在收藏管理列表进行删除、编辑和批量管理


[bookmark: heading_66]四、系统对接要求
1.供应商负责完成与本院现有放射PACS/影像系统接口开发、联调测试；
2.保障CT、冠脉CTA影像数据正常推送至AI平台，AI分析结果、报告、标记图像可回写至院内影像系统；
3.接口开发、授权、调试、网络适配产生全部费用全部包含在报价中，采购人不再
另行付费。
[bookmark: heading_67]五、实施、培训要求
1.实施部署：乙方全权负责接口开发、系统部署、联调、压力测试，必须严格遵守2周实施工期；
        2.培训：对放射科医师、技术人员开展操作培训，包含AI结果判读、系统操作、常见故障处置，确保相关人员能够熟练使用；
        3.实施产生的全部人工、工具、第三方授权等所有费用全部包含在响应总报价内。
[bookmark: heading_68]六、服务与运维要求
1.故障响应：接到故障报修通知，2小时响应，24小时到达现场处置；
2.7×24小时电话技术支持；
3.服务期内免费算法迭代、版本升级；
4.建立服务台账，按月提供服务统计报表，统计有效分析例数。
[bookmark: heading_69]七、验收标准
1.实施阶段验收：2周工期内完成部署上线；PACS接口对接正常；冠脉CTA、肺结节全部业务功能可用，全部★号技术参数逐项核验通过；完成人员培训，输出培训记录；
        2.功能验收：冠脉CTA斑块识别、定性定量、狭窄、心肌桥、支架、CTO分析；肺结节识别定位、定量、随访对比全部功能完整可用；
        3.数据流转验收：影像数据可正常推送AI，AI分析结果、标记图像、报告可正常回写院内PACS系统；
        4.服务期按月核对有效分析例数，形成月度服务确认单作为结算依据。
[bookmark: heading_70]八、报价要求
1.报价模式：按例付费，分别报冠脉CTA辅助诊断、AI肺结节筛查单例含税单价；年度全部例数累计结算总额不超过80000元；
        2.报价为全包干价，包含产品服务费、接口开发费、部署实施费、培训费、运维费、升级费、税费、人工、差旅、技术参数对应的软件授权等一切费用，采购人无其他额外支出；
        3.实施工期2周（14自然日）、本项目全部★号技术参数为实质性要求，不允许负偏离。
[bookmark: heading_71]
第六章 响应文件格式
[bookmark: heading_72]初步评审索引表
	资格性审查项
	审查内容
	对应页码

	1
	供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业、具有独立法人资格。
	

	2
	业绩要求：供应商近年（合同签订日期自2024年1月1日至响应截止时间）具有一个同类AI肺结节/冠脉CTA项目业绩。提供相关证明：合同首末页、内容页、签字盖章页；
	

	3
	供应商近三年在经营活动中没有重大诉讼及仲裁案件和重大违法记录。
	

	4
	供应商在参与本次采购活动前，未被“信用中国”网站和“军队采购网”列入失信被执行人和税收违法黑名单
	

	5
	未被中国融通集团纳入黑名单供应商
	

	6
	冠脉CTA、肺结节AI产品第三类医疗器械注册证、全部★参数对应的证明材料齐全有效
	



	符合性审查项
	审查内容
	对应页码

	1
	响应文件签署、盖章齐全完整，满足询比文件要求。
	

	2
	年度预估总报价未超过最高限价80000元。
	

	3
	书面承诺合同签订后2周（14自然日）完成全部部署对接上线验收；全部★技术参数无负偏离并提供佐证材料，提交商务技术偏差表、技术规格响应表。
	

	4
	响应文件有效期满足要求。
	

	5
	供应商已递交纸质响应文件。
	

	6
	响应文件全部满足询比文件的实质性（★条款）要求。
	


注：加★项指标项不满足，则为无效响应。
[bookmark: heading_73]
详细评审索引表
	评分项目
	评分因素
	评分标准
	对应页码

	响应报价（45分）
	响应报价
	以所有有效供应商年度预估总报价的平均价为基准价。
报价等于评审基准价时，最高得45分；
报价每低于评审基准价1个百分点，扣0.5分；
报价每高于评审基准价1个百分点，扣1分。
	45

	商务部分（29分）
	类似项目业绩
	1.2024‑01‑01至今的医学影像AI（肺结节、冠脉CTA）相关项目业绩，每提供1个得3分，满分15分；
2.医院放射科同类AI落地业绩，每1个得1分，满分5分。
备注：提供加盖双方印章的合同复印件，时间以合同签订时间为准，项目合同中须能体现项目类型。
	20

	
	项目团队
	项目实施团队人员配置评审要求：项目团队人员不少于3人即满足基础门槛；
1.在基础3人之外新增、同时具备2年以上医学AI项目相关工作经验且可提供本单位社保缴纳证明的人员，每人计3分，本项最高9分；
2.人员不满足经验、社保任一条件均不予加分，新增达标人员3人及以上按满分计。
	9

	技术部分（26分）
	技术及服务方案
	评审项目认识、2周工期实施保障方案、接口对接方案、全部技术参数响应表、质量保障措施、进度控制、培训方案、售后服务方案和保密措施等。好(15‑20）分；较好(10‑15）分；一般(3‑10）分，较差(0‑3）。
	20

	
	其他资料和建议
	除本项目规定的服务内容相关服务外，根据供应商所提供的有利于放射科AI业务开展的其他建议的合理性、针对性等方面进行评分，优得(5‑6）分；较好(3‑4）分；一般(1‑2）分，未提供0分。
	6


备注：供应商得分=以上评分内容的总分（全体评审委员会成员打分的算术平均值，小数点后第三位四舍五入）
[bookmark: heading_74]
1.响应报价一览表
金额单位（人民币）：元
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	AI肺结节筛查与冠脉CTA辅助诊断服务采购

	2
	项目编号
	SZ100‑FW‑2026008

	3
	响应报价
	冠脉CTA辅助诊断单例含税单价：元（大写：）；
AI肺结节筛查单例含税单价：元（大写：）；
年度预估总报价：元（大写：），不超过80000元；
为采购人开具____%的增值税专用发票。

	4
	实施工期
	承诺：合同签订后2周（14个自然日）完成部署、对接、联调、培训、上线验收，全部★技术参数无负偏离

	5
	服务期限
	实施验收合格后服务期1年。

	6
	服务地点
	苏州一〇〇医院放射科。

	7
	质量标准
	合格，满足国家规范及本采购文件全部技术参数（含★实质性条款）全部要求。

	备注
	我方报价为全包干报价，包含接口开发、部署、培训、运维、升级、税费、差旅、软件授权等全部成本，年度结算总额不突破80000元上限。



[bookmark: heading_75]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日


2.分项报价表
金额单位（人民币）：元
	序号
	名称
	单位
	预估年例数
	税率
	供应商报价（不含税单价/元）
	供应商报价（含税单价/元）
	预估不含税年度总价/元
	预估含税年度总价/元
	备注

	1
	冠脉CTA辅助诊断AI分析服务
	例
	160
	
	
	
	
	
	

	2
	AI肺结节筛查分析服务
	例
	6000
	
	
	
	
	
	

	合 计
	合 计
	—
	—
	—
	—
	—
	
	
	


备注：（1）分项报价表中预估含税年度总价应与响应报价一览表中预估年度总报价保持一致；
        （2）实际结算按照真实有效例数×含税单价执行，年度累计结算金额不超过80000元。
⚠特别提示：本表预估年例数仅用于测算预估年度总价，预估含税年度总价不得超过80000元，超出按无效响应处理；实际结算按照真实有效例数×含税单价执行，年度累计结算金额不超过80000元。

[bookmark: heading_76]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

3. 响应函
致：苏州一〇〇医院
我方已完整研读《苏州一〇〇医院 AI 肺结节筛查与冠脉 CTA 辅助诊断服务询比采购文
件》，自愿参加本次项目询比采购活动，郑重作出如下承诺：
一、完全认可采购文件所有条款，完全响应实质性条款，承诺合同签订后 2 周（14 个
自然日）完成系统部署、接口对接、联调、培训及上线验收；本项目全部★号技术参数
无负偏离；本次按例付费报价，年度预估总报价不超过 80000 元，针对 AI 诊断服务、数据
安全、运维服务等全部要求均无负偏离；本次报价有效期 180 天。
二、本次递交的所有资质证件、两类 AI 产品第三类医疗器械注册证、★参数对应
的第三方测试报告、文献证明、服务业绩案例、人员资料、税务及社保相关证明材料均真
实合法有效，若存在虚假伪造材料，自愿作废本次应答资格，并承担相应法律与违约责
任；
三、严格按照采购需求提供冠脉 CTA 辅助诊断、AI 肺结节筛查服务，保障 AI 产品合
规，保障系统稳定运行，保障与院内 PACS 影像系统完成对接，保障医疗数据安全；
四、严格遵守医院各项管理制度，项目实施人员服从放射科统一管理，做好医疗数据
保密；
五、配合医院完成项目验收、★参数逐项核验、月度服务统计、审计审价相关工
作；
六、自愿承担本次询比应答产生的全部费用，完全服从评审小组评审结果以及纪检部
门全程监督管理；
七、我方承诺，如若成交，将严格依照响应文件报价与采购人签订正式服务合同，保
质保量履约，完整履行合同全部义务；
八、充分理解并接受采购人采用综合评审方式择优确定成交供应商，无异议、不无理
申诉。

[bookmark: heading_77]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

4. 资格证明文件
[bookmark: heading_78]4.1 法人代表授权书
致苏州一〇〇医院：
本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位
名称）的（姓名）为供应商授权代表，参加贵单位组织的 AI 肺结节筛查与冠脉 CTA 辅助诊
断服务采购项目（项目编号 SZ100‑FW‑2026008 ）采购活动，全权代表我方处理采购活
动的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

附：
供应商授权代表姓名：________
职 务：________
电 话：________
邮 箱：________
（后附法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件并加盖公章）
[bookmark: heading_79]
4.2 营业执照（复印件加盖公章）
[bookmark: heading_80]
4.3 AI 产品医疗器械相关资质证书
冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件、肺结节 CT 图像辅助检测第三类医疗器械注册证（复印件加盖公章）
[bookmark: heading_81]
4.4 信用中国查询截图
（失信被执行人、重大税收违法失信主体查询页面截图，复印件加盖公章）
[bookmark: heading_82]
4.5 国家企业信用信息公示系统查询截图
（严重违法失信企业名单查询页面截图，复印件加盖公章）
[bookmark: heading_83]
4.6 军队采购网系统查询截图
（军队采购失信名单查询截图，复印件加盖公章）
[bookmark: heading_84]

4.7 无重大违法记录承诺函
致：苏州一〇〇医院
我公司承诺：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，可保证本项目 2 周（14 自然日）完成全部实施上线；
3.与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，没有参加此次响应；
4.未被人民法院列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；
5.未被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单；
6.未被军队采购网列入军队采购暂停名单及军队采购失信名单；
7.我单位参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违纪违规记录；
8.我单位近两年不存在转包和非法分包行为；
9.我单位非联合体响应；
10.我方保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，我方不向第三方泄露采购人提供的技术文件、患者影像隐私等资料。


[bookmark: heading_85]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日


4.8 实质性条款响应承诺函
致：苏州一〇〇医院
我单位完全响应本项目全部实质性要求：
1.承诺合同签订后14 个自然日（2 周）完成接口对接、部署、联调、培训、上线验收；
2.本项目按例付费，年度含税结算总金额最高不超过 80000 元；
3.完全满足冠脉 CTA 辅助诊断系统、肺结节人工智能辅助诊断系统全部★号技术参数，无负偏离，并已提供全部对应的佐证材料；
4.故障响应：接到报修 2 小时响应，24 小时到达现场；
5.接受违约责任全部约定。
如未履行以上承诺，视为我方响应无效或构成严重违约，自愿承担全部责任。

[bookmark: heading_86]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日


4.9 关联关系声明
致：苏州一〇〇医院
我单位就参与本次 AI 肺结节筛查与冠脉 CTA 辅助诊断服务采购项目
（SZ100‑FW‑2026008），郑重声明：
我单位与其他参与本项目的供应商，不存在单位负责人为同一人，也不存在直接控
股、管理关系。
如本声明不实，我方自愿接受响应无效、取消成交资格等处理，并承担由此产生的全
部法律责任。

[bookmark: heading_87]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

5. 商务技术偏差表
	序号
	采购文件条款内容（条款号 + 原文）
	响应文件对应内容
	偏差情况（无偏差 / 正偏差 / 负偏差）
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


说明：
偏差情况只能填写：无偏差、正偏差、负偏差；本项目★号实质性条款不允许负偏差。
无偏差项也必须逐条填写 “无偏差”，不填写视为未响应。
如表格行数不够，可自行增加行。

[bookmark: heading_88]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

6. 技术规格响应表
	序号
	章节
	采购文件技术参数（含★标识）
	响应情况（满足 / 不满足）
	供应商应答说明
	佐证材料页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


说明：
所有参数必须逐条应答，不得复制 “详见方案” 等模糊表述；带★参数必须填写对应的证明材料所在页码。
2.★实质性参数不允许填写 “不满足”。
行数不足自行扩展。

[bookmark: heading_89]供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

7. 类似项目业绩
（提供 2024‑01‑01 之后医学 AI 影像项目合同复印件，含首页、服务内容页、签字盖章页，每页加盖公章；列表填写下表）
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同签订时间
	项目内容（须体现肺结节 / 冠脉 CTA AI）
	合同资料所在页码


供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

8. 拟派项目实施运维团队材料
1、项目团队人员清单
表格
	序号
	姓名
	岗位
	从业年限
	是否具备 2 年以上医学 AI 项目经验
	社保是否本单位缴纳
	证明材料页码

	1
	
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	
	实施工程师
	
	
	
	

	3
	
	运维工程师
	
	
	
	



2、附件：人员简历、本单位近 6 个月社保缴纳凭证复印件（加盖公章）
供应商名称：________________________ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：________________________ (手写签字并加盖单位鲜章)
日期：2026年____月____日

9. 项目实施方案（自行撰写）
必须包含： ①2 周工期实施进度保障方案； ②PACS 接口对接、联调测试方案； ③质量管控、测试方案； ④放射科操作培训方案； ⑤上线切换方案。

10. 售后服务及故障应急保障方案（自行撰写）
包含：7×24 小时技术支持、故障响应流程、现场处置流程、版本迭代升级、月度台账统计、故障应急预案。

11. 数据安全与保密专项方案（自行撰写）
包含：患者影像数据安全管理、权限管理、数据传输存储安全、保密管理措施。

12. 增值服务建议（如有，自行撰写）

13. 询比采购文件要求的其他资料
（三体系证书、厂商授权书、产品检测报告、期刊文献复印件、荣誉证书等，每页加盖鲜章）


